| 项目名称 | 郑州人民医院彩色超声诊断系统项目 |
| --- | --- |
| 标段1：彩色超声诊断系统2套 一、参数要求： 一、主要规格及系统概述 - 彩色多普勒超声波诊断仪包括： - 显示器与操作系统 - 二维灰阶成像 - 彩色多普勒血流成像 - 实时频多普勒显示及分析 - 组织多普勒成像 - 组织谐波成像 - *具备宽景成像 - 空间复合成像 - *频谱多普勒自动优化技术 - 穿刺针增强显示功能，多角度可调，支持凸阵及线阵探头 - 血管中内膜测量与分析（可测量血管前、后壁内中膜厚度） - 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式） - 一般测量 - 妇产科测量 - 心脏功能测量 - 多普勒血流测量与分析 - 外周血管测量与分析 - 泌尿科测量与分析 - 输入/输出信号：S-端子或HDMI高清视频或DP、USB等 - 网络功能： - 医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件 - 具备网络接口及无线连接 - 图像存储与(电影)回放重现单元： - 超声图像存档与病案管理系统 - 固态硬盘容量≥1TB - 可以存储和回放动态及静态图像，在剪贴板上可以直接进行图像删除、转存或进入病案系统 - 超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现，动态图像、静态图像以PC可读格式直接存储于可移动媒介 二、技术参数及要求 - 系统通用功能： - 显示器：≥21英寸高分辨率显示屏，具备万向关节臂，可实现上下左右前后任意方位调节，可前后折叠 - 控制面板：液晶触摸屏≥14英寸，支持调节高度、前后左右位置及旋转 - 探头接口：可激活探头接口≥4个（不包括笔式探头接口），可通用互换 - *探头支持快速激活技术，双击激活或拿起即激活，无需在触摸屏切换。 - 探头规格： - 系统可支持最高成像频率21MHz - 所有成像探头均为宽频变频探头，二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调，具体频率数值可显示 - 可选配探头包括成人凸阵、小儿凸阵、成人相控阵、高频线阵、腔内探头、介入探头 - 阵元数: 单晶体凸阵≥192；单晶体相控阵≥96 - 探头配置： - *成人腹部凸阵探头：单晶体，带宽 1.0–5.0MHz，可视可调频率范围 1.0–6.0MHz，支持造影及剪切波弹性成像（点式或二维） - 小器官线阵探头：带宽3.0-10.0MHz，可视可调频率范围：3.0-10.0MHz,支持造影、应变式弹性、剪切波弹性成像（点式或二维） - *成人相控阵心脏探头：单晶体，带宽1.0-4.0MHz，可视可调频率范围：2.0-4.0MHz,支持造影 - 腔内二维凸阵探头：带宽4.0-9.0MHz - 组织谐波成像：可用于全部成像探头，频率可视可调，具体中心频率数值可显示 - 穿刺导向：标配探头支持穿刺引导，穿刺引导角度≥3个 - 集成式耦合剂加热装置，温度分档可调 - 预设条件：针对不同的检查脏器预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节 - 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 - 二维灰阶成像主要参数 - 成像速率： - 凸阵探头，18cm深度，全视野，二维帧频≥43 - 相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 90°，二维帧频≥60 - *成像深度≥40cm - 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°- +20° - 增益调节：B/M可独立调节，数字TGC分段≥8 - 回放重现： 灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥100秒 - 组织声束矫正技术 - 彩色多普勒成像主要参数 - 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示 - 彩色取样框偏转角度：-30°- +30° - 彩色多普勒成像速率： - 凸阵探头，18cm深度，全视野，彩色帧频≥8 - 相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 90°，彩色帧频 ≥10 - 彩色多普勒增强显示技术： - 具备彩色多普勒能量图(PDI)，彩色方向性能量图（DPDI） - 频谱多普勒主要参数 - 多普勒发射频率可视可调，中心频率具体数值可明确显示 - PWD及HPRF：血流速度≥8m/s；CWD：血流速度≥19m/s - 最低测量速度：≤1mm/s（非噪声信号） - PW取样容积范围：0.5-20mm - 零位移动：≥10级 - *具备应变弹性成像及剪切波弹性成像（点式或二维） - 具备弹性量化分析：动态弹性图定量分析，提供感兴趣区与参照区的硬度比 - 具备剪切波定量弹性成像，支持肝纤维化无创评估 - 具备造影成像功能 - ▲使用年限：10年以上 - 支持网络连接，中标商承担设备与院内PACS系统连接。 - 三、配置清单 彩色多普勒超声诊断系统主机 2套 相控阵探头2把 线阵探头 2把 凸阵探头 2把 腔内探头 2把 超声工作站（包含打印机、外置高清采集卡、显卡）2套 超声专用检查床 2张 超声专用检查椅 2把 UPS 2台 标段2：彩色超声诊断系统2套 参数要求： 一、主要规格及系统概述 - 显示器要求：≥27英寸高分辨率彩色液晶显示器。 - 触摸屏可显示自动记忆的最近使用过的检查探头及模式，支持一键切换探头及模式。 - 探头接口数量≥4个，均为无针式接口且大小一致，全激活。 - 内置耦合剂加热功能，提升患者舒适度。 - ▲使用年限：10年以上 二、系统功能 - 二维灰阶成像 - 彩色多普勒血流成像 - 实时频多普勒显示及分析 - 组织多普勒成像 - 组织谐波成像 - 支持微血流成像技术，具备 2D 及 3D 微血流评估（含定量分析） - 宽景成像：支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头、相控阵探头、容积探头等探头 - 3D/4D - 支持3D/4D模块：支持3D/4D成像和自由臂3D成像；容积图像支持斑点噪声抑制 - 支持多光源模式的容积渲染：光源类型≥3种 ，包括点光源、探照灯光源和平行光源；光源类型和数量均可自由组合，光源方向可自由移动。同时支持透视剪影模式且透明度可调。 - 支持血管三维成像，要求彩色及能量模式均可用。 - 支持自动盆底超声解决方案，支持前、中、后盆腔2D自动测量，支持肛提肌裂孔自动评估（自动识别、自动容积渲染成像、自动测量），支持肛提肌横断面自动评估（自动识别、自动多切面成像、自动测量），支持肛门括约肌自动断层成像。 - 支持卵巢卵泡在2D和3D模式下的自动识别和自动测量。其中2D模式下可自动识别卵巢轮廓、大小，卵泡数量、大小并按照大小排序； 3D模式支持卵巢自动识别和渲染，以及卵巢体积的自动计算；支持卵泡和窦卵泡的自动识别、自动渲染成像并用以不同的颜色区分显示不同大小的卵泡或窦卵泡；支持卵巢间质比的自动计算。 - *支持子宫内膜自动成像与容积分析，可自动获取冠状面图像并测量容积/厚度 - AI 产科切面自动识别≥30 个标准切面、自动注释≥50 项 - 应变式弹性成像 - 支持凸阵、线阵、腔内、双平面、相控探头 - 支持应变、应变率和应变直方图的测量。 - *剪切波弹性成像支持凸阵、线阵、腔内探头（双平面 / 容积探头可选） - 造影成像及定量分析 - 造影成像功能支持凸阵、线阵、双平面一线一凸、腔内容积探头 - 支持高帧率造影，造影成像帧率：凸阵探头10cm深度，帧率≥60帧/s；线阵探头4cm深度，扫描范围最大，帧率≥80帧/秒 - 向后存储时间≥8分钟电影 - 造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线，感兴趣区≥8个 - 支持使用不同颜色标记造影剂到达时间，支持2D和3D/4D模式 - 支持容积造影，可用于输卵管造影成像 三、测量分析和报告 - 一般测量 - 妇产科测量 - 心脏功能测量 - 多普勒血流测量与分析 - 外周血管测量与分析 - 泌尿科测量与分析 四、存储管理系统 - 电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D 电影回放 - 支持后台存储，导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 - 支持本地固态硬盘存储≥1TB - *支持胎儿三维面部容积渲染成像，可生成高仿真面部图像（出生预测功能可选），该功能在设备使用期内免费使用并升级。 五、系统技术参数及要求 - 二维灰阶模式 - 最大显示深度:≥50cm - TGC增益补偿: ≥8段 - 彩色多普勒成像 - 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示等 - 线阵探头取样框偏转: ≥±20度 - 频谱多普勒 - 频谱多普勒频率≥ 3 段 - 最大速度: PW血流速度≥8m/s，CW血流速度: ≥10m/s - 取样容积：0.5-30mm，连续可调 - PW偏转角度: ≥±30度 六、连通性要求 - 支持网络连接，中标商承担设备与院内PACS系统连接。 - 支持DICOM 3.0，支持DICOM结构化报告，DICOM通过IHE中国专项测试认证(提供证书) 七、探头规格 - 系统可支持的探头类型：凸阵探头、矩阵线阵探头、相控阵探头、容积腔内探头、腔内线阵容积探头等 - 探头频率： - 线阵类：超高频 9.0–33.0MHz；矩阵线阵 4.0–18.0MHz - 单晶体常规类：凸阵 1.5–6.0MHz、相控阵 1.5–4.5MHz - 单晶体容积类：腔内 3.0–9.0MHz。 - 八、配置清单 产品配置清单一： - 彩色多普勒超声诊断系统主机 1套 - 单晶体凸阵探头 1把 - 矩阵线阵探头 1把 - 单晶体相控阵探头1把 - 超高频线阵探头 1把 - 单晶体腔内容积探头1把 - 超声工作站 1套，包含 - 台式机 27寸以上 - I7-14400处理器，16g内存，2T机械硬盘，1T固态硬盘 - 高清HDMI/SDI采集卡 - 超声专用检查床、超声专用检查椅 1套 - 喷墨打印机（具备打印、扫描，复印功能）1台 - UPS 1台 - 需加配胎儿颜面部预测软件 产品配置清单二： - 彩色多普勒超声诊断系统主机 1套 - 单晶体凸阵探头 1把 - 矩阵线阵探头 1把 - 单晶体相控阵探头1把 - 单晶体腔内容积探头1把 - 超声工作站 1套，包含 - 台式机 27寸以上 - I7-14400处理器，16g内存，2T机械硬盘，1T固态硬盘 - 高清HDMI/SDI采集卡 - 超声专用检查床、超声专用检查椅 1套 - 彩色喷墨打印机（具备打印、扫描，复印功能）1台 - UPS 1台 - 另配凸阵探头1把，线阵探头 1把，单晶体相控阵探头1把。单晶体凸阵探头2把. 加配胎儿颜面部预测软件。 标段3：彩色超声诊断系统1套 一、参数要求： 一、主要规格及系统概述 - 医用高分辨率彩色液晶监视器≥23英寸 - 液晶触摸屏≥15英寸 - 数字化二维灰阶成像 - 数字化彩色多普勒 - 数字化能量多普勒成像 - 脉冲波多普勒成像 - 实时四维成像 - 软件波束形成器技术 - *二维凸阵探头可选支持连续波多普勒成像，便于胎儿心脏血流速度测量 - 组织多普勒成像技术 - 应变式弹性成像技术 - 宽景成像技术，支持所有凸阵和线阵探头 - 具备妇科检查标准化流程助手，支持深度子宫内膜异位症超声评估（符合国际专家共识） - 支持机械指数和热指数警报设置，可自定义声输出限制并将其设定到系统中，将在扫描时提供超预设警报。 - 内置耦合剂加热功能，提升患者舒适度。 - 具备图像优化技术，可减少声影干扰，改善远场图像质量 - 智能胎儿多普勒技术，≥4 种血流预设，支持自定义 - 投标型号机型软件全部开通 - 19.▲使用年限：10年以上 - 二、容积四维成像技术 - 支持灰阶及血流三维/四维成像模式，具有虚拟光源移动技术，可同时支持3个独立的可移动光源。可实现表面成像和透视剪影成像，同时观察组织的外部轮廓和内部结构。彩色血流高清立体成像，立体直观显示血管空间结构关系，更容易判断血管走行及关系彩色血流容积透视剪影。彩色血流容积透视剪影，全新的血流显示方式，通过可调节的边界增强和内部透明技术，更好的显示血管分布及空间关系。 - 断层超声显像技术 - 具有胎儿自动识别技术，可实时自动跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置，快速获得胎儿表面容积成像，提高工作效率。 - 卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。 - 专用窦卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。 - 时间空间相关成像技术 - 胎心容积导航技术，基于容积数据自动获取包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面。 - 具有实时四维穿刺引导功能，有穿刺引导线。 - 腔内容积探头具有四维实时对比谐波造影功能，支持阴道子宫输卵管超声造影检查 - 具备实时容积对比成像技术，对二维图像增加厚度的信息，可以明显提高平面图像的分辨率，增加信息量，提高对组织结构的空间观察。 - 智能中枢神经系统检查：人工智能（AI）工具，基于深度学习算法支持，通过自动寻找成像切面位置，显示3D容积数据中的检查胎儿大脑的推荐切面和测量来帮助提高工作效率。 - 具备产程监测功能，可辅助测量胎儿头部进程、旋转并生成产程报告 - 容积智能斑点噪声抑制技术：通过特殊算法对体素进行实时优化，可优化重建容积图像以及各个平面特别是冠状面上的图像品质。 - 三、测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式） - 多普勒血流测量与分析，具有自动包络功能 - 妇产，心脏，血管，儿科等测量与分析 - 胎儿生长指标自动测量功能，包括胎儿双顶径、枕额径、头围、腹围、股骨长、肱骨长 - 自动NT及IT测量技术 - 自动胎心率测量技术 - 不规则体积测量技术，快速测量一个或多个低回声的不规则体的体积 - 容积能量模式直方图技术，结合不规则体积测量可计算血管指数VI，FI和VFI - 四、图像存储、管理及回放重现 - 连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0 - 超声图像存档与病案管理系统 - 回放重现单元 - 硬盘容量≥800GB - 一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像 - *支持胎儿三维面部容积渲染成像，可生成高仿真面部图像（出生预测功能可选），该功能在设备使用期内免费使用并升级。 - 五、技术参数要求 - 探头接口：≥4个，探头接口为无针式接口 - 预设条件：针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。 - 可选配探头类型：凸阵、线阵、腔内、相控阵等10种以上。 - 探头频率：频率带宽1.5-18.0MHz（依赖不同探头）。 - 所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段。 六、连通性要求 - 支持网络连接，中标商承担设备与院内PACS系统连接。 - 支持DICOM 3.0，支持DICOM结构化报告，DICOM通过IHE中国专项测试认证(提供证书) - 七、配置清单 - 彩色多普勒超声诊断系统主机 1套 - 凸阵探头 1把 - 矩阵线阵探头 1把 - 腔内容积探头 2把（需提供适配的软件） - 腹部容积探头 1把 - 超声工作站 1套，包含 - 台式机 27寸以上 - I7-14400处理器，16g内存，2T机械硬盘，1T固态硬盘 - 高清HDMI/SDI采集卡 - 超声专用检查床、超声专用检查椅 1套 - 彩色喷墨打印机（具备打印、扫描，复印功能）1台 - UPS 1台 |  |