1、口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备

一、基本要求参数

1.可满足口腔科X射线的全方位摄影诊断需要。一体化坐式电动座椅，只需一次拍摄，即可获取CT、正侧位及全景影像。

2.提供原厂拍摄及影像诊断软件和正畸测量分析软件。

二、技术参数

- 1  X射线管系统

- 1.1管电压范围：60kV～90kV

- 1.2管电流范围：2mA～12mA

- 1.3等效滤过：2.5mm Al

- ▲1.4 X线球管：进口球管

  - 类型：固定阳极

  - 最大热容量：≥35kJ

  - 焦点尺寸:≤0.5mm×0.5mm

- 影像探测器

- ▲2.1 CBCT探测器：配备进口非晶硅或CMOS平板探测器；

- 2.2像素尺寸：≤100μm x 100μm

- 2.3灰阶：≥16bit

- 曝光成像

- ▲3.1一次单圈扫描非拼接最大视野：≥16x15cm

- ▲3.2一次单圈扫描即可生成CT、全景、头颅侧位及头颅正位四种图像，减少曝光次数

  - 最小扫描视野：≤8x8cm

- 3.4曝光模式：脉冲/连续

- 3.5具备儿童曝光预置参数

- 3.6最短曝光时间：≤10s

- ▲3.7最高空间分辨率≥28 lp/cm

- 3.8图像重建时间≤3s

- 3.9最小体素≤0.125mm

- 定位装置

- ▲4.1采用坐姿拍摄，配备可升降电动座椅，适应不同人群的摆位需求

- 4.2具备常规颌托支架：颌托具备四种档位可调节

- 4.3具有可调节宽度的头夹，并具备微调功能，提供多点定位功能：包括头夹、颌托、额挡、扶手固定

- 4.4具有面中线、眶耳平面线两条激光辅助定位线

- 4.5提供儿童坐垫，操作医生可通过使用儿童坐垫的方式

- 机架

- 5.1采用滑环数据传输，扫描之后无需复位

- 5.2设备及主机端均具备单独的紧急止停按钮

- 5.3机架端具备嵌入式彩色触摸屏智能控制面板，可选择并设定拍摄参数

- 5.4具有可视化预览图，并可根据预览图调整患者的头部摆位

- 专业影像处理软件

- 6.1具备运动伪影检测功能，快速提示医生患者成片情况

- 6.2可记录患者的信息，测量长度、折线/曲线距离、角度、HU值、骨密度等功能

  - 可以截图任意窗口，也可以自由范围的截图保存到本地

  - CT 值：能以点、线、面等三种方式显示任意目标的HU值分布情况

  - 可在任意二维图像及切面上自由标注

  - 具备三维图像自由切割，提升医生阅片体验

- 6.7具备图像调整功能，可以调整摆位不正的图像，提升拍片成功率

- 6.8三维图像可以切换各类模式（≥7种）

- 6.9自动全景：具备自动生成全景功能，根据CT图像自动定位至牙弓位置生成全景图像，并允许编辑

- 6.10 手动曲面重建：可采用三点或者多点法手动绘制颌弓曲线，生成全景图像

- ▲6.11 AI神经管功能，可一键自动生成双侧神经管，并允许编辑

- 6.12可在全景图像上一键定位，显示目标点位附近的连续切面，切面窗口和间隔可随意调节

- 6.13 具备牙位自动识别功能，并可修改牙位号，选择牙位会自动生成对应的牙齿切片

- 6.14 具备模拟拔牙功能，便于医生与患者沟通种植牙的相关治疗方案

- 6.15 具备一键种牙的功能，自动根据牙长轴与咬合关系，放置种植体

- ▲6.16具有种植模拟软件，可以模拟种植体、牙冠植入和调整

- 6.17支持单颗及多颗牙种植模拟

- 6.18支持种植体库中文检索、支持种植体库按医生使用频次排序、可在种植体库内将常用种植体纳入收藏，便于下次使用快速检索

- 6.19种植体库管理：免费升级种植体库，可依据采购人需求添加所需要的品牌、系列

- 6.20具备种植方案导出功能，导出的种植体包含制造商、型号、种植体直径/长度等等

- 6.21可针对性下载用户使用的种植体库，降低因种植体库数据太大对设备的使用要求

- 6.22具备自动生成左右TMJ（颞下颌关节）成像功能，也具备手动生成TMJ的功能，当单侧描绘后，对侧自动生成

- 6.23 3D头颅侧位可全方位微调头颅影像使左右侧位尽量对齐，弥补摆位误差

- ▲6.24可选配AI正畸分析软件，可以AI定点，支持手动修改定点，具有医生常用的多种分析法，且支持自定义分析法

- 6.25侧位图像可以一键去脊柱，FH校准、支持直线、角度测量、亮度对比度调整、局部放大等

- 6.26 支持一键生成正畸分析报告功能

- 6.27具备多个治疗阶段图像重叠对比

- 6.28具备自动生成气道，并提供气道的体积、最窄横断面的数据信息，也可以手动编辑气道，完成修改

- 6.29拥有智能胶片报告功能，内置胶片报告模板，可自定义模板、可以定制医疗机构的logo、联系方式、地址等信息

- ▲6.30提供CT图像双开功能，能同时观察患者术前术后对比图像

- ▲6.31提供云端链接一键分享，跨平台分享患者图像

6.32符合DICOM3.0标准，可以和PACS、RIS系统相连，并可以和DICOM打印机.免费对接医院PACS系统，终身免服务费。

7、防护牙托、铅帽、铅围脖（2套）

▲8、配置双工作站，具备独立影像储存电脑系统和独立观片电脑系统

2、磷光片扫描仪

1.影像位深：16bits/pixel

2.分辨率：20LP/mm

3.影像采集区域的像素灰度值标准差 R 与规定采样点的灰度值均值 Vm 之比，应不大于 2%（R/Vm≤2%）

4.像素尺寸：25μm

5.支持 S0，S1，S2，S3 四个尺寸的影像板

6.图像扫描时间：＜15s

7.具备打印功能

3、牙科X光机

1.管电压：≥70kV

2.管电流：≥3mA

3.射线焦点：0.4mm

4.发射角度：12.5°

5.显示屏：≥2.8英寸电容触摸显示屏

6.电池容量：≥2500mAh

7.恒定直流高频

8.铅帽、铅围脖（2套）

4、口内扫描仪

- 扫描窗口长宽：≥15x10mm；扫描头高度＜20.4mm;

- 扫描精度：＜10μm；

- 扫描深度 ：0-25mm；

4. 标准扫描头尺寸：≥115x19x14mm；

▲5.数字印模;真彩技术；

6. 3D重建的帧率：≥20帧/s；

7. 相机分辨率：1.3MP CMOS；

8. 扫描手柄重量：≤340g（含电池）；

9. 标配双电池;

10. 像素尺寸: ≥4.8 μm；

11. 最大扫描速度：80mm/s(最快40秒可完成全口扫描）；

12. 工作时间＞3000小时；

13. 光学连续视频采集；

14. 扫描自带陀螺仪手势控制；

15. 口扫光源为LED，无激光辐射；

▲16. 无需定期校准;

▲17. 扫描头可拆卸，支持高温高压灭菌及浸泡消毒，扫描头消毒次数100次；

18. 智能牙体预备检测功能，让备牙情况一目了然，提高最终修复效果，同时可以用于临床教学。

▲19. 具有牙龈锁定扫描功能，牙龈回弹不影响扫描。

20. 取像景深加强模式，＞10mm,特定部位扫描更清晰，加强对于种植治疗中的扫描杆取像效果。

▲21. 内置数字比色系统，通过鼠标点击即可显示牙齿局部颜色色号;

22. 底部设有副控键，具备主控按键同等功能，更加方便上颌扫描;

23. 采用无线WiFi技术数据传输;

▲24. 具备应急模式，支持切换为有线直连使用;

25. 支持导出开放数据格式（OBJ/STL/PLY三种导出格式）；

26. 金属扫描模式，可扫描反光金属；

27. 病例云分享功能，扫描病例可生成二维码，可通过二维码实现医患沟通及扫描数据传输；

▲28. 在种植扫描模式中，可将扫描杆数据提前导入软件中，在扫描时识别扫描杆特征点后自动匹配扫描杆数据；

29. 正畸模拟模式，通过正畸动画模拟矫正方案，自动排牙，让患者轻松查看矫正效果；

30. 精细扫描模式，改善牙龈和牙齿之间缝隙粘连问题，可获取更真实的口内数据；

31. 印模扫描模式，对于口内扫不到或不好扫的地方采用印模扫描模型，以口内和扫硅胶模混合扫描的方式实现高难度病例更完整扫描数据；

32. 特设无牙颌扫描专属模块，扫描过程中可保留更多软组织数据，确定咬合关系，为无牙颌治疗提供更为精确的参考依据，助力门诊打造高效、精准的治疗方案;

33. 多位置咬合，最多5组颌位扫描，结合咬合空间测量，医生能够精确确认备牙状况和颌位关系，确保正畸、修复、种植等治疗中咬合与牙齿排列问题的准确诊断，

打造定制化治疗方案。

34. 模型比较工具，支持从外部导入STL数据进行对比，实现正畸/种植治疗过程牙齿变化管理、术前术后对比，备牙前vs备牙后对比，有利于医患沟通，可实现不同扫描数据的对比，偏差检查;

35. 具备健康报告模式，在健康报告模式中，扫描完口内数据后，可自动识别龋齿、牙结石、牙菌斑等病灶，一键自动生成健康报告；

36. 具备云平台，取模数据云储存，订单全链路数据可视化，实现临床端技工端云服务，数据一键上传下载；

37. 可检测倒凹、咬合、描绘边缘线、调整坐标；

38. 扫描过程可智能扫描引导、数据质量检测；

39. 具备完善的在线帮助系统，覆盖从基础扫描至高级扫描功能的各个方面，图文并茂，直观易学；

40. 软件终身免费升级，无年费；

▲41.配备电脑系统:处理器intel core i7或以上；内存16G DDR4以上；操作系统windows 10   64bit;支持中文；输出语言格式STL、PLY开发格式，DCM彩色格式，压缩文件还原齿色及订单信息。

42.配备推车

5、牙科综合治疗机（常规）

▲1.座垫面离地面高度：最低≤390mm，最高≥800mm.坐垫采用进口皮革。

▲2.一体压铸成型的底座，钢板厚度≥15mm，牙椅底座上带脚控控制，有升降、仰卧功能，具有≥2个万能键，可通过设置，一键实现牙椅本身自带的任何功能。

▲3.主控器械盘具有三个置物盘，均可以直接拆卸清洗。

4.活动磁吸式器械盘无需工具可取下清洗消毒。

▲5.器械盘左右两侧把手下方均带有双气刹功能。

6.下挂式手机操作系统,手机挂架可内外旋转90°，挂架可上下45°旋转。

7.活动磁吸式器械盘无需工具可取下清洗消毒。

▲8.上行式副控，线不拖地。具有5位器械挂架位，可根据需求拓展内窥镜挂架和光固化挂架位。

▲9.副控配有可插拔式强弱吸管，配有易于拆卸清洗的过滤系统，具有延时功能，吸唾手柄挂回后会再工作5秒，保证强弱吸管道内无污物，防止有异味。

▲10.侧箱内部框架采用一体式铝压铸成型，可以180°旋转。侧箱与地箱采用内置隐藏排水管线。

- 侧箱具备漱口水温度显示及调节功能，调节范围为35℃-45℃之间。

- 储水瓶无需取下就可以加水，隐藏式水源转换开关和储水瓶开关，且具有水气外接插头。

13.口腔灯采用LED光源，通过机械结构调整滤光片，实现蓝光截止功能，完成白色和黄色两种光源切换，可防止光固化树脂提前固化。

14.脚开关带手机冷却吹屑功能，手机在操作过程中无需换三用枪，具有吹气功能。

15.配备医生、护士椅

6、牙科综合治疗机（VIP）

1.座垫面离地面高度：最低≤360mm，最高≥738mm(需提供检测报告)

▲2.牙科椅及靠背升降均采用液压驱动系统，使用角度传感器来控制牙椅的升降和靠背角度，牙科椅和靠背，升降速度可调。

▲3.座垫架能围绕中心轴进行左右30°±1°旋转，并且能在任意位锁紧。

▲4.滑道式结构设计，坐垫和椅架连接不采用螺丝固定，采用卡扣链接，无需工具，可快速更换坐垫系统。

5.牙椅具有符合国标的紧急急停开关，避免诊疗过程中发生安全隐患，配有机椅互锁系统，手机工作状态下，椅位保持锁定。

6.三器械盘设计，左右两侧均可拓展副盘，并可134°高温灭菌消毒。

▲7.无侧箱设计，下穿式平衡臂，患者治疗时无压迫感，器械盘及助手架可180°旋转，可实现左右治疗位切换。

8.牙椅金属表面采用喷塑工艺，塑料件采用ABS工程塑料。

9.可插拔式强弱吸管方便拆卸清洗消毒，强弱吸过滤网尺寸≥650x370x300。

10.痰盂可90°旋转，并能进行痰盂下水角度的调节。配有漱口水加热系统，漱口水加热杯自动恒温水加热器，具有防干烧功能。

11.配有漱口水加热系统，漱口水加热杯自动恒温水加热器，具有防干烧功能。

▲12.口腔灯采用LED光源，通过机械结构调整滤光片，实现蓝光截止功能，完成白色和黄色两种光源切换，可防止光固化树脂提前固化。采用反射光设计，口腔灯左右两侧具有物理按键进行各功能调节控制，也可感应式控制，防止交叉感染，防止眼睛疲劳。

13.配备采用双脚踏电控和气控独立式脚开关，分别用于控制椅位的升降和手机工作。

14.配备医生、护士椅

7、牙科综合治疗机（儿童）

1.座垫面离地面高度：最低≤390mm，最高≥800mm

▲2.升降和靠背运动具有联动补偿功能，患者无搓背感。牙椅具有急救位功能，用于预防突发事件。椅位具有下降安全保护装置，下降时遇到阻碍物会停止下降，并回升。

3.主控器械盘具有三个置物盘，均可以直接拆卸清洗。活动磁吸式器械盘无需工具可取下清洗消毒。器械盘左右两侧把手下方均带有双气刹功能。

▲4.牙椅配有束腹带，保证儿童治疗过程中顺利，拆卸方便。

▲5.下挂式手机操作系统，手机挂架可内外旋转90°，收纳在器械盘下面；挂架可上下45°旋转，采用大挂架。

▲6.活动磁吸式器械盘无需工具可取下清洗消毒。主控面板可设置5个记忆椅位，冲痰，漱口，加热等按键。主控、副控均具有记忆椅位功能，具有万能R键功能，可代替其他所有功能键。

7.牙椅标配一键管路反冲洗消毒功能，同时对手机管路，洁牙机管路，主控和副控三用枪以及簌口水进行消毒，无需通过脚踏控制。

8.副控具有5位挂架装置，可根据需求拓展内窥镜挂架和光固化挂架位。副控面板上具有SET功能设置键、漱口位键，有升降、仰卧、加热、复位键等功能。

▲9.可插拔式强弱吸管，配有易于拆卸清洗的过滤系统，具有延时功能，吸唾手柄挂回后会再工作5秒，保证强弱吸管道内无污物，防止有异味。

10.一体成型陶瓷痰盂，可向内旋转90°。侧箱与牙椅连接臂可以实现180°旋转.

▲11.口腔灯采用LED光源，通过机械结构调整滤光片，实现蓝光截止功能，完成白色和黄色两种光源切换，可防止光固化树脂提前固化。采用反射光设计，口腔灯左右两侧具有物理按键进行各功能调节控制，也可感应式控制，防止交叉感染，防止眼睛疲劳。

12.脚开关带手机冷却吹屑功能，手机在操作过程中无需换三用枪，具有吹气功能。

13.配备医生、护士椅。

8、次氯酸供水消毒机

1.功能：用于为口腔水路、医疗器械产品消毒。

2.设备符合国标GB28234-2020要求，采用无隔膜电解技术电解含有稀盐酸的电解质，电解产生以次氯酸为主要消毒成分的微酸性水溶液（生成次氯酸水PH5.0~6.5）。

▲3.采用电解法生成微酸水（次氯酸水），次氯酸水生成量每分钟是1~3L，生成次氯酸水，生成次氯酸水有效氯浓度（mg/L）:40~80mg/L，次氯酸供水量每分钟10L。

▲4.电解装置：无隔膜电解槽、且电解槽寿命≥5000小时。

5.微酸性电解水生成器属于国产二类消毒器械，设备相关参数在全国消毒产品网上备案信息服务平台可查并与备案数据一致。

▲6.设备具有耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA菌)检测报告。设备具有医疗环境常见菌铜绿假单胞菌检测报告。

设备输出水已杀灭包括金黄色葡萄球菌、大肠杆菌。不产生三致物质，符合《口腔综合治疗台水路污染控制与管理指南》（T/CHSA023-2023）用水要求。

▲7.触摸屏微电脑控制，生成次氯酸水可选择高、中、低三种不同浓度。可通过时间控制器实现次氯酸水与纯净水智能切换，无需人工监管。

8、含口腔科门诊全部椅位的水路改造安装。

9、纯水机

1.产品水用途:口腔科医疗用水。

▲2.产水量: ≧ 200 L/h。

▲3.支持牙椅数量15-20台。

4.电源：220V/50HZ

▲5.产水水质标准: 符合GB5749-2006生活饮用水卫生标准及WS506-2016口腔科牙椅用水及口腔诊疗器械清洗的标准。

▲6.系统采用“触摸屏”自动控制，可实现远程监控功能。系统相关设备受液位联锁控制自动运行。整个系统全过程微电脑控制，并通过触摸液晶显示屏实时在线显示设备运行状态(水质、流量、压力等)，整个控制系统具备自动功能(自动制水、自动冲洗、原水缺水/水箱满水自动停机等)。

7.主要流程:“预处理+单级反渗透+纯水恒压供水”工艺。

8.运行方式: 系统相关设备受“水箱液位+压力+流量”联锁控制自动运行。

9.整套系统具有应急控制措施:可自动和手动相互切换、几种模式协调运行，保证设备正常制水。

10.系统封闭式全自动运行，采用预处理与膜处理技术，反渗透主机及供水系统具有定时自动脉冲冲洗功能，防止系统长时间停运造成细菌滋生确保产水水质。

11.主机系统管件采用纯水专用UPVC 管道;主机设备采用一体化结构集成在一体化机柜中，四周设检修门，集成反渗透、供水系统及消毒系统。

12.预处理系统: 配备多介质过滤器、活性炭过滤器、软化装置、精密过滤器及相关辅助设备组成，预处理可实现自动正洗、反洗，再生。

13.反渗透系统: 具有运行冲洗、定时冲洗、手动冲洗等功能。

14.纯水水箱: 用于储备反渗透产水，水箱装有液位控制器，通过液位控制器实现反渗透装置和纯水外输送泵的起停。储水箱是采用≧3mm 厚壁食品级 PE材质做成的密闭式卫生级储水箱。

▲15.具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、水箱满水后自动停机、高水压、过载保护等功能。 RO 膜自动冲洗，水质在线监测系统，可即时测量产水水质。

16.产水设有流量计，可监视并调节运行出水量及系统水利用率。

17.电导仪连续监测实时在线显示产水的水质。

几种模式协调运行，可保证设备正常制水。

▲18.系统具备漏水检测功能，当系统检测到纯水机出现漏水现象时，能迅速切断总进水水源并报警提示。

19.含口腔科门诊全部椅位的水路改造安装。

10、高速手机

1、头部规格：力矩型，尺寸大小φ12.2×14.2。

2、轴承配置：陶瓷球形轴承，坚固耐用。

3、连接形式：4孔直连式。

4、材质及处理方式：铜合金头部和机身，表面喷砂及电镀处理，Ni+Cr镀层，机身防滑设计、握感佳。

5、冷却形式：单点喷雾。

6、工作压力（手机口）：0.25-0.27MPa。

7、空载转速：≥300000rpm。

8、噪音：≤68dB。

9、动平衡工艺：机芯高精度动平衡工艺。

10、可承受135℃±2高温高压蒸汽灭菌。

11、低速手机

外喷水直手机性能参数：

1、头部规格：φ20×86。

2、冷却形式：外部雾化冷却，可拆卸式喷雾座。

3、轴承配置：轴承3套。

4、传动比1:1。

5、允许转速≤40000rpm。

6、夹持力≥45N。

7、连接接口符合ISO3964。

8、可进行134℃高温高压蒸汽灭菌。

外喷水弯手机性能参数：

1、头部: 数控加工一体带颈头部，头部规格：φ7.45×13。

2、换针方式，扳手式。

3、冷却形式:外喷水,可拆卸喷水卡,用户可根据需要方便拆卸。

4、轴承配置: 5套高性能不锈钢轴承。

5、材质及处理方式：机身及头部为铜合金，表面高耐磨Ni+Cr镀层,传动件为进口不锈钢,采用热处理模式。

6、传动比: 1:1。

7、允许转速≤40000rpm。

8、弯机的夹持力≥45N。

9、接口形式:符合ISO3964接口。

10、可进行134℃高温高压蒸汽灭菌。

外喷水气动马达性能参数：

1、头部尺寸：φ20×70。

2、冷却形式：外喷水。

3、转向：具有正反转功能。

4、材质及处理方式：外壳采用硬质铝合金硬质氧化工艺，前插管不锈钢材质。

5、轴承及关键件配置：轴承采用钢球轴承，定子采用高耐磨陶瓷材料，滑片采用耐高温自润滑材料，可在润滑不充分的情况下正常运转，高温高压蒸汽灭菌不影响滑片性能。

6、连接形式：采用卡环结构与直、弯机连接，符合ISO3964及ISO9168标准。

7、工作压力（手机口）：0.3MPa。

8、空载转速：≥18000rpm。

9、噪音：≤68dB。

10、可进行134℃高温高压蒸汽灭菌。

12、高速仰角手机

1.头部：45°反角机头，焊接式、力矩型，尺寸为φ12.2×13.7。

2.轴承配置：陶瓷球轴承

3.连接形式：4孔直连式

4.材质及处理方式：铜合金，表面高耐磨Ni+Cr镀层。

5.重量：≤45g

6.冷却形式：单孔水冷却。

7.头部排气模式：压盖后端排气，头部前端喷气大幅减小设计，有效防止治疗“血肿”现象。

8.工作压力（手机口）：四孔025-0.27MPa。

9.耗气量：30-36NL/min

10.空载转速：≥300，000rpm（0.25MPa下,实际转速范围315,000—400,000rpm）。

11.噪音：≤68dB

12.扭矩：0.13～0.15N.cm

13.机芯不平衡量：≤180μg，

14.径向跳动量：≤0.015mm

15.在水压0.2MPa时，冷却水流量50mL/min；

16. 可承受134℃高温高压蒸汽灭菌。

13、牙科种植机(含工具盒）

一 种植机设备参数

1.主机

1.1触摸屏：≥7 寸；液晶可触摸显示屏

1.2电源电压：AC220V，50Hz；

1.3冷却冲水：最大冲水量 150mL/min， 自动冲水，水量多档可调；

▲1.4工作模式：简易（≥5个程序）+标准（≥8个程序）双模式；

1.5种植预设程序：程序个性化设置功能：可根据需要自行组合设定多组使用程序，出 厂前已经设定在种植机内部，可直接使用，不用再次设定；

1.6种植扭矩读取功能：在种植过程自动读取植体植入扭力，可通过 U 盘导出种植过程扭 矩；

1.7种植程序：≧12 种，适合 20:1 的种植手机；

▲1.8每次开机自动进行扭力校准，无需额外操作；

1.9控制模式：可根据需求设定定速或者无级变速控制，根据医生需求自行设定；

1.10整机噪音：≤50dB；

2.种植马达

2.1转速：100rpm-40000rpm，连续可调；

2.2扭矩：最大扭矩为 80Ncm，扭矩设定范围：5Ncm-80Ncm；

2.3灯光：无光和多档灯光亮度调节；

2.4率：最大输出功率 150w；

2.5马达线缆：可进行高温高压消毒灭菌；

3.种植手机

3.1转速比：转速比 20:1，种植专用弯手机

3.2夹持方式：按压式；

3.3水管固定卡扣：可拆卸；

3.4消毒灭菌：可进行高温高压蒸汽灭菌；

3.5连接方式：标准导向套连接；

4.脚控开关

4.1连接方式：快捷航空接头；

4.2控制功能：控制设备启动开关；控制种植程序的切换；控制冷却泵的启动和关闭；控制手机正反转切换；控制马达无级变速；

4.3防护：防滴水、防漏电；

5.进口种植工具盒2套（含标配器械）

14、激光治疗仪

1 、用于口腔黏膜、牙龈的汽化， 口腔内软组织的切开、牙龈切除。其中 440nm 激光主打的是软组织切割、止血、美白、牙龈脱色等；976nm 激光主打是的牙周灭菌、根管灭菌、种植体周围炎、理疗、脱敏等。

▲2 、激光中心波长：440±10nm（治疗光）、976±10nm（治疗光）

▲3 、激光工作模式：连续模式（CW）、脉冲模式（QCW）

4 、激光连续模式（CW）输出功率：

440nm：0.2W-3W ，步进 0. 1W

976nm：0.2W-12W ，步进 0. 1W

▲5 、激光脉冲模式（QCW）输出功率：

440nm：0.2W-4W（峰值功率），步进 0. 1W   976nm：0.2W-12W（峰值功率），步进 0. 1W

6 、激光输出功率不稳定度优于±10%。

7 、激光输出功率复现性优于±10%。

▲8 、激光脉冲频率：1Hz-20000Hz ，步进 1Hz。

9 、激光脉冲占空比：10%-90% ，步进 1%。

10 、瞄准光：650nm±20nm ，功率≤5mW ，且亮度可调。

11 、输出光斑直径：距离光纤端面 5mm 时，光斑直径小于 3mm。

12 、电源适配器输入：100V-240V，50Hz/60Hz

13 、电源适配器输出：15.0V/6.0A

14、标配 6 副专业的三波长激光防护眼镜。

15、电动吸引器

1.采用无油润滑负压泵

2.设备后部可放置脚踏开关及电源线等

3.设有溢流保护装置

4. .可根据临床需要无级调节负压值

5.手动开关和脚踏开关并联连接，任意选用

6.极限负压值≥0.09MPa(680mmHg)

7.负压调节范围：0.02MPa(150mmHg）--极限负压值

8.抽气速率：≥32L/min

9.储液瓶：2500ml*2

10.电源：220V,50Hz

11.输入功率：150VA

16、牙周治疗仪

1.龈上、龈下喷砂洁治，舒适洁牙，牙周治疗，种植体维护，根管治疗功能于一体。

▲2.双水路切换，可外接水也可以自供水.

▲3.水路加热功能，可实现喷砂洁制模式下加热水路。

▲4.三段式可拆卸手柄，装卸简单，方便清洁和维护。

5.输出的尖端主振动偏移（最大功率）：90μm

6.输出的尖端振动频率：30±5kHz

7.尖端输出功率：3W~20W

8.工作尖圆形振动轨迹，治疗、抛光一起完成，工作尖振幅小，实现无痛治疗。

17、根管综合治疗仪

一．主机参数：

1.一体根管综合治疗专用移动充电推车，10寸移动终端平板操作设备。

2.无线充电云台集成式充电，管理5个根管设备，云台180°自由平移。

3.APP控制端通过蓝牙连接进行主要设备管理，实时显示，快速响应。

4.设备云台，器械托盘，材料托盘进行分层管理。

5.以充电推车为载体，配备牙髓活力测试仪、牙根尖定位仪、根管预备机、牙胶充填仪等根管设备的综合解决方案。

二．根管设备主要技术参数

1.根管预备机

1.1ACC自适应系统，无须设置转速和扭矩

1.2内置根测功能，根测马达一体机

1.3蓝牙4.0与App控制端互联

1.4APP常用根管锉系统、多模式、满足个性化根管预备机设置

1.5空载转速 100~1500rpm

1.6 扭矩 0.4~5.0N.cm

1.7弯手机 齿轮速比6:1

1.8锉针 最大总长40mm

1.9 电池电压 3.7Vdc

- 牙根尖定位仪

2.1蓝牙4.0与App控制端互联

2.2电池电压 3.7Vdc

3.牙髓活力测试仪

3.1电测和热测二合一 多维度 更精准

3.2温度测试范围 70℃±20℃

3.3电活力测试频率 1.6Hz±0.2Hz

3.4电活力测试值 1-80

3.5电池电压 3.7Vdc

4.牙胶充填仪

4.1无线手持式电动注胶式设计

4.2蓝牙4.0与App控制端互联

4.3加热温度调节范围 100-200℃(误差+10%)

4.4电池电压 3.7Vdc

18、手术无影灯

- 照度≥50000lx

- 色温3000K-5000K，显色指数大于98%±1%，光柱深度≥1300mm

▲3.产品配备7种快捷照明模式。

4.产品配备多功能R9、R11亮度调节系统：既能无极调节，又可多档位自由设定，满足不同手术场景对R9、R11显色指数个性化需求。

5.灯臂采用多关节联动结构，具备无极不限位旋转，定位准确。

6.灯头采用弧形设计，灯头内置分区模块、多点光源照射，光斑大小调节灵活，光斑照度均匀柔和。

▲7.设备具有智能照度、色温稳定系统：色温调节时照度不变、照度调节时色温不变。

19、无菌储存箱

1.正压无菌存储柜采用正压风机避免外界细菌病毒进入 紫外线杀菌消毒并辅助臭氧消毒方式进行消毒杀菌；彩色液晶触摸屏操作简单，一键启动，带打印的设计可以对存储情况做实时记录.

2.机器开门正压工作 关门可根据设置消毒 同时还具有每天定时消毒功能，柜内温度实时显示.

预约消毒时间：可预约正压无菌存储柜消毒的开始时间；

预约消毒时长：可设置预约消毒时间的长短.

即时消毒时长；紫外线在门体关闭后工作的时间长短.

正压时长：正压风扇在门体关闭后工作的时间长短.

3.智能紫外线杀菌灯(关门后15-30分钟杀菌消毒) .

4.智能正压风扇的设计可以防止灰尘、细菌的进入，对无菌存储起到加护作用.

5.加厚不锈钢内胆存储架.

产品参数：

6.容积：≥720L

20、打磨机

- 高转速1000-50000rpm，扭矩≥7N。

- 可进行正反转任意切换。

- 性能稳定，使用时振动小，噪音低声噪＜65分贝，使用寿命长。

21、电蜡刀

- 可达230℃高温，大功率加热器，升温快，恒温稳定，可自由调整温度。

- 配备四种刀头。

22、振荡器

1.可调式双频振动，超强高频震动力。

2.可无段调整强弱。

23、打磨抛光机

- 带灯集尘盒，可分离单独使用。

- 带14W日光灯。

- 强扭力马达。

24、压榨器：

- 采用数控机加工一体成型工艺，整体表面阳极氧化处理。

- 适用于快速聚合成型，尤其适用于即可修复。

- 温度可达65℃，压力可达4kg/cm².

25、多功能技工桌（双人）

- 适用于义齿加工厂 口腔修复培训机构，用于义齿加工工序的工作台.

- 架构采用碳钢，加固牢靠 承载力强。

- 桌面采用304不锈钢，整洁平整 耐磨 耐腐蚀 易清洁 配备肘托，符合人体工程学。

- 功能多样抽屉易打理，配备万转无刷打磨机 电蜡刀 压花机 气枪 吸尘器等工具。

- 配备放大镜10-20倍可选。

6.最大功率：610W；最高转速：50000PRM；工作压力：0.3-0.4Mpa

26、光固化机

1.时间设定：1秒，5秒，10秒，15秒，20秒。

2.恒定光功率输出，不会因电池电量下降而影响固化效果。

3.两种工作模式：标准模式和高光模式。

4.光照强度：标准模式1000~1200mW/cm²，高光模式2300~2500mW/cm²

5.导光棒光学有效面积：38.5-95mm2

6.波长：385nm—515nm

▲7.充电座支持无线充电，充电座内置测光表，可实时线性显示光照强度。

27、口腔器械

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成人拔牙钳 | 各型号 | 把 | 100 | 拔除上颌前牙 上颌双尖牙 上颌磨牙 下颌磨牙 上颌左右磨牙 上颌前磨牙 上颌残根 下颌残根下颌前牙 上下颌智齿 |
| 3 | 儿童拔牙钳 | 各型号 | 把 | 25 | 拔除上颌前牙 上颌前磨牙 上颌残根 下颌磨牙 下颌前牙及牙根 |
| 4 | 微创拔牙钳 | 各型号 | 把 | 30 | 上下通用钳 上颌通用 下颌通用钳（长 短）智齿拔牙钳 残根钳 |
| 8 | 微创牙挺 | 各型号 | 把 | 25 | 波纹柄 直头 内单弯12° 外单弯12°内双弯 外双弯 |
| 9 | 微创牙挺 | 各型号 | 把 | 10 | 葫芦柄 三角直头 内双弯 外双弯 左弯 右弯 |
| 11 | 普通牙挺 | 各型号 | 把 | 20 | 八角柄直头2.5mm 3mm 4mm 弯头3mm 4mm 5mm |
| 13 | 牙根尖挺 | 各型号 | 把 | 15 | 六角柄直头2.5mm 左弯35°2.5mm 右弯35°2.5mm |
| 14 | 丁字挺 | 各型号 | 把 | 10 | 六角柄 左弯 右弯 |
| 15 | 微创拔牙刀 | 各型号 | 把 | 5 | 刀头有弹性 长柄 短柄 圆头侧面带齿 扁头带齿 |
| 16 | 手术剪 | 各规格型号 | 把 | 20 | 直头100mm 弯头100mm |
| 18 | 金冠剪 | 各规格型号 | 把 | 40 | 直头110mm 弯头110mm |
| 23 | 牙科剪 | 各规格型号 | 把 | 10 | 125mm直/弯 140mm直/弯 |
| 24 | 镶片组织剪 | 各规格型号 | 把 | 10 | 刃口钨钢镶片 带防滑齿 130mm双弯 140mm直/弯 160mm直/弯 160mm双弯 |
| 25 | 持针钳 | 各规格型号 | 把 | 20 | 140mm直 160mm直 |
| 27 | 持针钳 | 各规格型号 | 把 | 20 | 喙部钨钢镶嵌 140mm直 160mm直 180mm直 |
| 28 | 持针钳 | 各规格型号 | 把 | 5 | 喙部钨钢镶嵌 140mm双弯 160mm双弯 |
| 29 | 止血钳 | 各规格型号 | 把 | 10 | 弯头 125mm 140mm 160mm |
| 30 | 帕巾钳 | 各规格型号 | 把 | 5 | 90mm 110mm 140mm |
| 32 | 牙科用镊 | 各规格型号 | 把 | 5 | 无损伤镊 160mm 头宽2.3mm 直/弯 |
| 33 | 爱迪生组织镊 | 各规格型号 | 把 | 5 | 140mm直头带齿 头宽0.8mm 1.0mm 1.2mm |
| 34 | 爱迪生组织镊 | 各规格型号 | 把 | 5 | 140mm直头代钩 1*2钩 头宽0.8mm 1.0mm 1.2mm |
| 36 | 咬骨钳 |  | 把 | 5 | 45°咬骨钳 |
| 37 | 咬骨钳 |  | 把 | 2 | 30°双关节咬骨钳 |
| 38 | 牙骨锤 |  | 把 | 5 |  |
| 39 | 牙骨凿 |  | 把 | 5 | 6mm 圆柄单头 |
| 40 | 牙骨锉 |  | 把 | 2 | 10cm柄 |
| 41 | 牙周锉 |  | 把 | 2 |  |
| 1 | 吸唾管 | 各规格型号 | 个 | 5 | 直径直径3mm/3.5mm/4mm 后弯/前弯/带过滤网 |
| 2 | 口腔麻醉剂助推器 | 各规格型号 | 把 | 30 | 勾头/三角头 |
| 3 | 牙周膜注射器 |  | 把 | 5 | 笔式 精制 |
| 4 | 唇角拉钩 |  | 个 | 2 | S型 |
| 5 | 口腔拉钩 |  | 对 | 2 | C型 |
| 6 | 口腔拉钩 |  | 个 | 2 | 钢丝(140X25/35)mm |
| 7 | 手术刀柄 |  | 把 | 20 | 带刻度 |
| 8 | 手术刀柄 |  | 把 | 20 | 8mm 空心柄 直圆柄 角度刀柄 |
| 9 | 骨磨 |  | 把 | 2 | 钛合金头 |
| 10 | 骨膜分离器 | 各规格型号 | 把 | 20 | 圆柄双头 |
| 11 | 减张器 |  | 把 | 5 | 头宽5.0/8.0MM 10mm空芯柄 |
| 12 | 龈下刮治器 | 各规格型号 | 把 | 10 | G1/2 G3/4 G5/6 G7/8 G9/10 G11/12 G13/14 G15/16 |
| 13 | 垂直加压器 | 各规格型号 | 把 | 15 | 4.40/0.60mm 0.60/0.80mm 0.80/1.00mm |
| 14 | 根管探针 |  | 把 | 50 | DG16 双头空芯柄 |
| 15 | 根管倒充填器 |  | 把 | 2 | 中 双头倒钩 0.6/0.6mm |
| 16 | 根管倒充填器 |  | 把 | 4 | 左/右 双头 柱0.5mm/球1.5mm |
| 1 | 牙周探针 |  | 把 | 10 | 圆柄 单头 |
| 2 | 口镜头 |  | 个 | 10 | 镀铑 一体成型 非焊接 |
| 3 | 口镜柄 |  | 把 | 10 | 空心圆柄 |
| 4 | 剔挖器 |  | 把 | 30 | 六角柄双头 宽度1.0mm/1.2mm/1.4mm/1.6mm/2.0mm/2.2mm |
| 5 | 牙龈分离器 |  | 把 | 10 | 双头（八角柄） |
| 6 | 粘固粉充填器 | 各规格型号 | 把 | 30 | 1#-4# |
| 7 | 树脂修整器 |  | 把 | 30 |  |
| 8 | 牙刮匙 | 各规格型号 | 把 | 20 | 圆柄双头 有齿/无齿 宽度2.5mm/3.0mm/3.5mm/4.0mm/4.5mm |
| 9 | 牙龈分离器 | 各规格型号 | 把 | 5 | 牙龈牵开器 圆柄双头宽度4.5mm/5.4mm/6.0mm |
| 10 | 排龈线填塞器 | 各规格型号 | 把 | 2 | 圆柄双头 有齿/无齿 |
| 11 | 成型片夹 |  | 把 | 10 | 6.5cm钳式 |
| 12 | 去冠器 |  | 套 | 10 | 手柄+直头+弯头 |
| 13 | 破冠钳 |  | 把 | 1 |  |
| 1 | 拆冠钳 |  | 把 | 2 | 左/右 |
| 2 | 粘固粉调刀 |  | 把 | 60 | 双头 |
| 3 | 技工蜡型雕刻刀 | 各规格型号 | 把 | 10 | 46# 48# |
| 4 | 不锈钢印模托盘 | 各规格型号 | 付 | 50 | 不锈钢材质 网状 大/中/小号 |
| 5 | 无牙颌托盘 | 各规格型号 | 付 | 10 | 不锈钢材质 孔状大/中/小号 |
| 6 | 前牙托盘 |  | 付 | 5 | 不锈钢材质 网状上颌/下颌 |
| 7 | 局部托盘 |  | 付 | 5 | 不锈钢材质 网状左/右 |
| 8 | 细丝切断钳 |  | 把 | 5 |  |
| 9 | 末端切断钳 |  | 把 | 5 |  |
| 11 | 细丝弯制钳 |  | 把 | 5 |  |
| 12 | 细丝弯制钳（带刻断） |  | 把 | 5 |  |
| 13 | 末端回弯钳 |  | 把 | 5 |  |
| 15 | 转矩成型钳 |  | 把 | 5 | 单头 |
| 16 | 游离钩专用钳 |  | 把 | 5 |  |
| 17 | 霍氏钳 |  | 把 | 5 |  |
| 18 | 梯形钳 |  | 把 | 5 |  |
| 19 | KIM钳 |  | 把 | 5 |  |
| 20 | 弓丝成型器 |  | 个 | 5 |  |
| 21 | 儿童预成冠专用钳 |  | 把 | 4 | 牙冠和带环轮廓型/带环卷边型 |
| 套装 |  |  |  |  |  |
| 种植器械套装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 口镜 |  |  | 4 | 双面镀铑带翼 |
| 2 | 牙周探针 |  |  | 4 | 1-15mm |
| 3 | 刀柄 |  |  | 4 | 8mm |
| 4 | 手术剪 |  |  | 4 | 125mm |
| 5 | 组织镊 |  |  | 4 | 钨钢镶嵌130mm 双弯 |
| 6 | 持针钳 |  |  | 4 | 钨钢镶嵌140mm |
| 7 | 止血钳 |  |  | 4 | 140mm弯 |
| 8 | 帕金钳 |  |  | 4 | 110mm |
| 9 | 骨粉输送器 |  |  | 4 | 孔径3mm |
| 10 | 组织镊 |  |  | 4 | 头1.0mm 代钩 |
| 11 | 无损伤镊 |  |  | 4 | 160mm |
| 12 | 吸唾管 |  |  | 4 | 孔径3mm |
| 13 | 口腔拉钩 |  |  | 4 | 4/6mm |
| 14 | 刮骨器 |  |  | 4 | 10cm柄 |
| 15 | 骨膜分离器 |  |  | 4 | 10cm柄 |
| 16 | 骨粉充填器 |  |  | 4 | 5-10-15mm |
| 17 | 牙刮匙 |  |  | 4 | 有齿 |
| 18 | 刮治器 |  |  | 4 | 8mm柄 |
| 19 | 牙骨凿 |  |  | 4 | 5mm |
| 20 | 咬骨钳 |  |  | 4 | 45° |
| 21 | 口腔麻醉剂助推器 |  |  | 4 | 钩头 |
| 22 | 牙骨锤 |  |  | 4 |  |
| 23 | 牙科测量尺 |  |  | 4 |  |
| 24 | 骨粉碗 |  |  | 4 | 镀钛合金 |
| 牙周手术套装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 口镜 |  |  | 2 | 双面镀铑带翼 |
| 2 | 牙周探针 |  |  | 2 | 1-15mm |
| 3 | 骨膜分离器 |  |  | 4 |  |
| 4 | 止血钳 |  |  | 2 | 140mm弯 |
| 5 | 手术剪 |  |  | 2 | 125mm |
| 6 | 组织镊 |  |  | 2 | 钨钢镶嵌130mm 双弯 |
| 7 | 持针钳 |  |  | 2 | 钨钢镶嵌140mm |
| 8 | 帕金钳 |  |  | 2 | 110mm |
| 9 | 牙周凿 |  |  | 2 | 8mm空心柄 |
| 10 | 牙刮匙 |  |  | 2 |  |
| 11 | 牙龈刀 |  |  | 2 | 8mm空心柄 |
| 12 | 刮治器 |  |  | 2 | 8mm圆柄 |
| 13 | 刀柄 |  |  | 2 | 8mm空心柄 |
| 14 | 吸唾管 |  |  | 2 | 孔径3mm |
| 15 | 组织镊 |  |  | 2 | 头1.0mm 带钩 |
| 16 | 口腔拉钩 |  |  | 2 | S型 |
| 牙周隧道套装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 软组织测量板 |  |  | 1 |  |
| 2 | 口镜 |  |  | 1 | 双面镀铑带翼 |
| 3 | 牙周探针 |  |  | 1 | 1-15mm |
| 4 | 刀柄 |  |  | 1 | 空芯 |
| 5 | 隧道刀 |  |  | 3 | 直扁头/尖弯头 |
| 6 | 显微剪 |  |  | 1 | 160mm 弯 |
| 7 | 显微持针器 |  |  | 1 | 160mm 弯 |
| 8 | 显微镊 |  |  | 1 | 160mm 弯 |
| 9 | 口腔拉钩 |  |  | 1 |  |
| 根尖手术套装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 口镜 |  |  | 1 | 双面镀铑带翼 |
| 2 | 显微口镜 |  |  | 1 | 5mm |
| 3 | 牙周探针 |  |  | 1 | 1-15mm |
| 4 | 刀柄 |  |  | 1 | 8mm空芯直圆柄 |
| 5 | 组织镊 |  |  | 1 | 直头 1.0mm |
| 6 | 根管探针 |  |  | 1 | 双头空芯柄 |
| 7 | 根尖探针 |  |  | 1 | 空芯柄 |
| 8 | 镶片剪 |  |  | 1 | 钨钢镶嵌130mm 双弯 |
| 9 | 止血钳 |  |  | 1 | 140mm弯 |
| 10 | 显微持针器 |  |  | 1 | 140mm弯 |
| 11 | 口腔拉钩 |  |  | 1 | 直拉钩 |
| 12 | 口腔拉钩 |  |  | 1 | 弯拉钩 |
| 13 | 骨膜分离器 |  |  | 1 | 头款4.0mm 10mm空芯柄 |
| 14 | 根管挖匙 |  |  | 1 | 圆柄 双头1.5mm |
| 15 | 根管倒充填器 中 |  |  | 1 | 中 双头倒钩 0.6/0.6mm |
| 16 | 根管倒充填器 左 |  |  | 1 | 左 双头 柱0.5mm/球1.5mm |
| 17 | 根管倒充填器 右 |  |  | 1 | 右 双头 柱0.5mm/球1.5mm |
| 橡皮障工具套装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 橡皮障夹钳 |  |  | 6 |  |
| 2 | 橡皮障打孔器 |  |  | 6 |  |
| 3 | 面弓 |  |  | 12 | 大/小面弓 支撑橡皮障使用 |
| 4 | 橡皮障夹 |  |  | 6 | 用于前磨牙 |
| 5 | 橡皮障夹 |  |  | 6 | 用于较大前磨牙 |
| 6 | 橡皮障夹 |  |  | 6 | 用于上颌前磨牙 |
| 7 | 橡皮障夹 |  |  | 6 | 用于前磨牙及上颌切牙 |
| 8 | 橡皮障夹 |  |  | 6 | 用于较小的磨牙 |
| 9 | 橡皮障夹 |  |  | 6 | 用于切牙及尖牙 |
| 10 | 橡皮障夹 |  |  | 6 | 用于下颌磨牙 |
| 11 | 橡皮障夹 |  |  | 6 | 用于上颌磨牙 |
| 12 | 橡皮障夹 |  |  | 6 | 用于较小的部分萌出的磨牙 |
| 13 | 橡皮障夹 |  |  | 6 | 用于左上颌磨牙 |
| 14 | 橡皮障夹 |  |  | 6 | 用于右上颌磨牙 |
| 15 | 橡皮障夹 |  |  | 6 | 用于部分萌出或形态不规格的磨牙 |
| 美学树脂充填器套装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 树脂充填器 |  |  | 4 | 尖锥/针尖头 咬颌面成型 |
| 2 | 树脂充填器 |  |  | 4 | 2mm/1mm |
| 3 | 树脂充填器 |  |  | 4 | 去除多余粘接剂材料 |
| 4 | 树脂充填器 |  |  | 4 | 水平/垂直测量器 预留釉质树脂充填厚度 |
| 5 | 树脂充填器 |  |  | 4 | 双扁头 超薄弹性，邻面树脂成型 |
| 上颌窦内提及骨挤压套装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 内提升 |  |  | 2 | 凹头弯 2.5 10mm柄 |
| 2 | 内提升 |  |  | 2 | 凹头弯 3.0 10mm柄 |
| 3 | 内提升 |  |  | 2 | 凹头弯 3.510mm柄 |
| 4 | 内提升 |  |  | 2 | 凹头弯 4.010mm柄 |
| 5 | 内提升 |  |  | 2 | 凹头弯 4.010mm柄 |
| 6 | 骨挤压 |  |  | 2 | 突头弯 2.5mm柄 |
| 7 | 骨挤压 |  |  | 2 | 突头弯 3.0mm柄 |
| 8 | 骨挤压 |  |  | 2 | 突头弯 3.5mm柄 |
| 9 | 骨挤压 |  |  | 2 | 突头弯 4.0mm柄 |
| 10 | 骨挤压 |  |  | 2 | 突头弯 4.0mm柄 |
| 11 | 器械盒 |  |  | 2 | 15支装 |
| 上颌窦内提升套装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 探针 |  |  | 2 | 带刻度 |
| 2 | 手术刀柄 |  |  | 2 | 直圆柄 8mm |
| 3 | 骨膜分离器 |  |  | 2 | 10mm空芯柄 |
| 4 | 骨膜分离器 |  |  | 2 | 4.0/4.0mm 一头斜刃 |
| 5 | 牙刮匙 |  |  | 2 | 3.0/3.0mm 有齿 |
| 6 | 上颌窦外提升器 |  |  | 2 | 1#10mm柄 |
| 7 | 上颌窦外提升器 |  |  | 2 | 2#10mm柄 |
| 8 | 上颌窦外提升器 |  |  | 2 | 3#10mm柄 |
| 9 | 上颌窦外提升器 |  |  | 2 | 4#蘑菇头10mm柄 |
| 10 | 上颌窦外提升器 |  |  | 2 | 5#10mm柄 |
| 11 | 上颌窦外提升器 |  |  | 2 | 6#10mm柄 |
| 12 | 刮骨器 |  |  | 2 | 可收集骨粉骨刮器（弯） |
| 13 | 牙科骨磨 |  |  | 2 | 钛合金头 |
| 14 | 骨锉 |  |  | 2 | 10MM柄 |
| 15 | 口腔拉钩 |  |  | 2 | C型 大、小一对 |
| 16 | 吸唾管 |  |  | 2 | φ3.0mm 后弯30 |
| 17 | 组织镊 |  |  | 2 | 头宽1.0直 钩 |
| 18 | 骨碗 |  |  | 2 | 镀钛 |
| 19 | 器械盒 |  |  | 2 | 20支装 |

28、无痛麻醉仪

1.具有自动排气功能

▲2.具有自动回吸功能，且可以根据临床需要开启或关闭此功能

采用≥3种给药模式和速度：慢注药速度≤0.29ml/min；中注药速度≤0.70ml/min；快注药速度≤1.68ml/min。

3.缓速时可开启自动巡航功能，可实现自动给药。

▲4.采用脚踏控制给药功能，方便医师操作。

▲5.一次性麻醉导管可选择注射针一体式和注射针可拆卸式；注射针可拆卸式适配公制注射针头，注射针头在同一病人不同部位注射时可按临床需求更换。

6.一次性麻醉导管手柄尾部可根据临床需要选择性保留适当的长度，方便隐藏，减少威胁

7.具备语音提示功能

29、牙体手术动力系统

1.自供水、外接生理盐水双水路供水，可切换。

2.插电即用：无需外接水气管线，故障自诊+保护系统。

▲3.感控标准：马达管线可拆卸高温消毒，可外接生理盐水，全电驱动零回吸。

4.功能模式：1:5/1:1/1:4.2/40:1四种模式，可全面替代气动涡轮高低速手机临床治疗。

▲5.临床应用：可种植牙、无菌拔牙、去骨增隙、电马达功能（各模块带有子菜单）。

▲6.接口标准：符合 ISO3964 国际标准（YY1012）。

30、离心机

- 最大速度(rpm)：5000 rpm

- 最大的相对离心力 (g)：≥3074rcf

- 最大容量：6/8*15/5ml  tubes

- 转子是否可高温消毒：是

- 最高转速时间：20-90s

- 噪音：≤58分贝

- 最高转速减速时间：20-90s

- 电源：200V-240V50Hz

- 功率：≥100W

- rpm/rcf转换：有

- 转速误差：转速误差±20rpm

- 转速稳定精度：转速稳定精度±10rpm

- 转速显示精度：±10rpm

- 离心管内试液运转20min后试液温升≤12℃。

- 内置可拆卸金属转子及试管托槽，可无限次消毒。

- 最大离心介质密度：1.2g/ml